AGM CH4

非分光红外(NDIR)传感器模块

检测CH4

AGM代表着工业应用领域中非分光红外NDIR气体传感变送器最先进的技术。高精度、良好的长期稳定性和优异的重复性以及可灵活应用的标准使得其非常适合于不同系统开发者的需求。

光学和机械部件均采用了最先进科技实现其卓越性能。 原件的品质执行了严格的过程和品质控制标准。软件程序带有计算和补偿程序，确保可靠性和高的重复精度。嵌入的温度控制、预先的信号处理和可选的压力补偿计算可使得OEM开发者在他们昂贵的高端气体分析仪中得到良好的性能。有不同标准的传感器的气体变送器模块满足不同用户的需求。

增强型灵活性使得AGM红外传感器模块为不同气体测量产品的理想选择。不同的结构可选，可适应单组分气体或多组分气体测量的需求，量程可以从100%到1000ppm体积浓度，同时具有高分辨率和低信噪比双重优点。可选择不同的红外光源，采样元件或检测器的组合来优化安装和传感器功能，体现总体设计的灵活性。模块可以根据客户特殊要求来设计。

产品描述

| 测量原理 | 非分光红外NDIR, 双波长, 单束, 无移动部件 |
| --- | --- |
| 测量范围 | CH4: 0-1%, 0-2%, 0 -20%, 0-100% |
| 机械尺寸 | PCB 160 x 100mm, 高 40mm |
| 重量 | 最大 800g |
| 管径 | 3mm ID |

性能参数

| 反应时间 | 6. . . 45s, 与所使用传感元件, 流量, 管长度, 数字时间量有关 |
| --- | --- |
| 精度 | 满量程+ 2% FS |
| 稳定性 | 满量程+ 2% FS ( 12个月以上) |
| 重复精度 | + 0.2% （零点时）, 1% （样气时） |
| 最低检测值 | <满量程1% FS |
| 线形误差 | <满量程2% FS |
| 温度特性 | 满量程+ 1% FS/10O Kelvin （零点）, + 2% FS/10O Kelvin （标气） |
| 温控加热器 | 55O C ± 5O C, 选配 |
| 压力特性 | 0% （零点）, < 2% FS/10 mbar （标气）(无压力补偿时) |
| 压力补偿 | < 0.2% FS/10mbar （标气）(补偿到800. . . 1200 mbar), 选配 |
| 状态/故障控制 | 双色LED显示 |
| 状态/故障输出 | +5V HCMOS on 34-Pin 连接器 |

通讯

| 模拟输出信号 | 可选 0-20mA, 4-20mA, 0-1 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC, 10 Bit 分辨率, 线性 |
| --- | --- |
| 数字输出信号 | RS232C 接口 (V.28/V.24); 线性, 12 Bit 分辨率 |
| 数字时间量 | 0.5s, 5s, 10s, 20s, DIP 可选 |

工作条件

| 电压 | 24 VDC (18 - 30 VDC), 24 VDC (24 - 30 VDC) 带加热器可选 |
| --- | --- |
| 平均功耗 | 最大 3W 不带加热器, 最大 8W 带加热器28W 超过3 分钟时(预热期间) |
| 电流输出负载 | Typ. 250 Ω, max 500 Ω |
| 温度范围 | 0. . . +50OC |
| 储存温度 | -20. . . +60OC |
| 流量 | 0. . . 750 ml/min |
| 湿度范围 | 0. . . 95% RH 非冷凝 |
| 就绪状态 | 10s 工作状态, 30min 最佳 |
| 报警设定 | 两级可调(电位计), 输出信号+5V HCMOS signal (无继电器输出) |
| 校准 | 使用电位计进行零点和样气点校准 |

附: 红外及热导原理传感器选型表

| 原理 | 气体 [in N2] | 标准量程 | 型号 | 订货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外 IR | 二氧化碳[CO2] | 0-1000ppm | AGM 101 | 9270-066A |
|  |  | 0-2000 ppm |  |  |
|  |  | 0-5000 ppm | AGM 50 | 9270-074A |
|  |  | 0-1% | AGM 30 | 9270-062A |
|  |  | 0-2.5%, 0-5%, 0-10% | AGM 10 | 9270-060A |
|  |  | 0-20% | AGM 31 | 9270-063A |
|  |  | 0-30% |  |  |
|  |  | 0-100% | AGM 32 | 9270-064A |
|  | 甲烷 [CH4] | 0-1%, 0-2% | AGM 101 | 9270-066F |
|  |  | 0-20% | AGM 30 | 9270-062F |
|  |  | 0-100% | AGM 10 | 9270-060F |
|  | 一氧化碳 [CO] | 0-5%, 0-35%, 0-100% | AGM 106 | 9270-071B |
|  | 氧化二氮 [N2O] | 0-2000 ppm | AGM 101 | 9270-066L |
| 热导 原理 TC | 氢气 [H2] | 0-1% [i], 0-5% [I], 0-10% | AGM 22 | 9270-061G |
|  | 氦气 (He) | 0-50%, 0-80%, 0-100% |  | 9270-061H |
|  | 氙气 [Xe] | 0-80%, 0-100% |  | 9270-061J |
|  | 其它惰性气体, 如Ar, Ne, SF6,. . . | 根据需要 |  | TBD |

[i]: 使用热导测量范围<10 vol% 时需要对传感器热隔离技术require 。AGMs 采用附加的气腔并分开300mm距离热隔离传感器技术。